# Quyết định 4442/QĐ-BYT năm 2023 về Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

| Số hiệu | 4442/QĐ-BYT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 07/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 07/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4442/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ  chức Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng  11  năm 2021 của Chính phủ về qu ả n lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/202 1 /NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưở n g Bộ Y t ế  quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 c ủ a Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ s ở  hạ tầng và Thiết bị y tế tại phiếu trình s ố   281/HTTB-CLSD ngày 24/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này: "Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh".

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 3236/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3.  Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-  Bộ trưởng Bộ Y t ế  (để b/c);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, HTTB .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ Y tế)

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Văn bản này quy định quy trình kiểm định an toàn và tính n ă ng kỹ thuật máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh. Áp dụng cho ki ể m định ban đ ầ u (với thiết bị mới lần đầu lắp đặt đưa vào sử dụng); kiểm định định kỳ (chu kỳ kiểm định là 12 tháng); Kiểm định sau sửa chữa lớn (là kiểm định sau khi máy gây mê kèm thở được sửa chữa: Bộ nguồn, động cơ, các van điều khiển, mạch điện chính).

2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

2.1. Máy gây mê kèm thở:  Thiết bị hỗ trợ bệnh nhân về thông khí, cung cấp oxy và khí thở cho bệnh nhân. Đồng thời cung cấp khí gây mê cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật.

2.2. Ph ươ ng thức thở (Mode):  Cách thức một chu kỳ thông khí gồm cung cấp nhịp thở với các biến số đặc trưng

2.3. Th ể  tích khí lưu thông  V t  (Tidal Volume):   Thể tích khí máy gây mê kèm thở cung cấp cho bệnh nhân trong trong 1  l ần thở (chu kỳ).

2.4. Thể tích khí lưu thông thì th ở  vào Vti  (Inspiratory Volume):   Thể tích khí đi vào ph ổ i bệnh nhân ở thì thở vào.

2.5. Thể tích khí lưu thông thì th ở  ra Vte  (Expiratory Volume):   Thể tích khí đi ra khỏi ph ổ i bệnh nhân  ở  thì thở ra.

2.6. Nhịp thở  (Frequency):    S ố lần máy gây mê kèm thở cung cấp khí cho bệnh nhân trong một phút.

2.7. Tỷ lệ I:E  (Ratio Inspiration:Expiration):   Tỷ lệ giữa thời gian thở vào và thời gian thở ra.

2.8. Áp lực đ ỉ nh đường th ở  PIP/Ppeak  (Peak Inspiratory Pressure):   Áp l ự c cao nhất trong thì thở vào.

2.9. Áp lực dương cuối kỳ th ở  ra PEEP  (Positive End Expiratory Pressure):   Áp lực dương liên tục trong ph ổ i bệnh nhân ở cuối thì thở ra.

2.10.  Á p lực bình nguyên Pplateau :   Áp lực dòng khí cuối kỳ thở vào bị ngưng đi vào ph ổ i một khoảng thời gian và van thở ra chưa mở.

2.11. Thời gian th ở  vào T i    (Inspiratory Time):    Thời gian khí đi vào bệnh nhân ở thì thở vào.

2.12. Thời gian th ở  ra Te  (Expiratoiy Time):   Thời gian khí đi ra bệnh nhân ở thì th ở   ra.

2.13. Nồng độ oxy trong khí th ở  F i O 2   (Fraction of inspired Oxygen):   Nồng độ oxy có trong khí thở được cung cấp cho bệnh nhân.

2.14. Áp lực trung bình đường khí Pmean  (Mean Airway Pressure):   Áp lực trung bình mà ph ổ i của bệnh nhân phải chịu trong quá trình thở máy cả khi thở ra và th ở  ra.

2.15. Thể tích thông khí phút MV  (Minute Volume):   Thể tích khí được đưa vào và lấy ra qua phổi bệnh nhân trong một phút.

2.16. Khí mê (Thuốc mê dạng bay h ơ i):  Là những chất khí được đưa vào cơ th ể  người bệnh có khả năng ức chế thần kinh trung ương tạm thời.

2.17. Chế độ tự kiểm tra  (Self Test):   Chế độ máy gây mê kèm thở tự kiểm tra do nhà sản xuất thiết lập.

3. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Bảng 1.  Nội dung kiểm định

TT

Nội dung kiểm định

Theo điều mục của quy trình

Chế độ kiểm định

Ban đầu

Định kỳ

Sau sửa ch ữ a  lớn

1

Ki ể m tra chung

5.1

1.1

Kiểm tra hồ sơ

5.1.1

X

X

X

1.2

Kiểm tra bên ngoài

5.1.2

X

X

X

2

Kiểm định an toàn

5.2

2.1

Kiểm định an toàn điện

5.2.1

X

X

X

2.2

Kiểm định chức năng cảnh báo

5.2.2

X

X

X

3

Kiểm định tính năng kỹ thuật

5.3

3.1

Kiểm định chức năng cài đặt các mode thở

5.3.1

X

X

X

3.2

Kiểm định độ chính xác của các thông số máy gây mê kèm thở

5.3.2

X

X

X

4. THIẾT BỊ, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH

4.1. Thiết bị dùng trong kiểm định:

Bảng 2.  Thiết bị dùng trong ki ể m định

TT

Thiết bị

Thông số kỹ thuật

1

Nhiệt kế

Phạm vi đo: (0  ÷  100) ° C

2

Ẩ m kế

Phạm vi đo: (0  ÷  100) %RH

3

Phương tiện đo an toàn điện (Thiết bị phân tích an toàn điện)

Các thiết bị dùng để đo các thông số về an toàn điện đáp ứng được tiêu chuẩn sau:

- IEC 60601-1

- IEC 62353

4

Thiết bị dùng trong kiểm định các thông số của máy gây mê kèm thở có dải đo và độ chính xác đáp ứng các thông s ố . (Thiết bị kiểm định máy thở)

- Dải đo lưu lượng toàn dải trong khoảng: ± 350 L/ph hoặc lớn hơn dải lưu lượng tối đa của thiết bị được kiểm 25 %; Độ chính xác: ± ≤ 3,75%

- Dải đo nồng độ khí oxy nằm trong khoảng 0 - 100%; Độ chính xác: ± ≤ 1,25%

- Dải đo Vt: ± 60 L hoặc lớn hơn dải Vt tối đa của thiết bị được kiểm 25 %; Độ chính xác: ± ≤ 3,75 %.

- D ả i đo MV nằm trong khoảng: 0 tới 100 L hoặc lớn hơn th ể  tích lưu thông phút tối đa của thiết bị được kiểm 25 %; Độ chính xác: ± ≤ 3,75 %.

- Dải đo PIP nằm trong khoảng ± 160 mbar hoặc lớn hơn P I P tối đa của thiết bị được kiểm 25 %; Độ chính xác: ± ≤ 2,5%.

- Dải đo PEEP nằm trong khoảng ± 160 mbar hoặc lớn hơn PEEP tối đa của thiết bị được kiểm 25 %; Độ chính xác: ± ≤ 2,5%.

- Dải đo nhịp thở nằm trong khoảng 0 tới 1500 bpm hoặc lớn hơn tần s ố  tối đa của thiết bị được kiểm 25%; Độ chính xác: ≤ 2,5%.

- Dải đo Ti, Te nằm trong khoảng 0 tới 60 giây hoặc lớn hơn Ti, Te tối đa của thiết bị được kiểm 25%; Độ chính xác: ≤ 1,25% hoặc ≤ 0,02 giây.

5

Thiết bị kiểm định nồng độ khí gây mê

- Dải đo nồng độ khí C O 2 nằm trong khoảng 0-20% thể tích;

Độ chính xác ± ≤ 0.5% thể tích + 2% giá trị đọc;

- Dải đo nồng độ khí N2 O  nằm trong khoảng 0-100% thể tích;

Độ chính xác ± 3% thể tích + 2% giá trị đọc;

- Dải đo nồng độ Halothance nằm trong khoảng 0-8% th ể  tích;

Độ chính xác ± 0,2% thể tích + 5% giá trị đọc;

- Dải đo nồng độ Sevoflurance nằm trong khoảng 0-10% thể tích; Độ chính xác ± 0,2% thể tích + 5% giá trị đọc;

- Dải đo nồng độ Desflurance nằm trong khoảng 0-22% thể tích; Độ chính xác ± 0,2% thể tích + 5% giá trị đọc;

- Dải đo nồng độ Enflurance nằm trong khoảng 0-8% thể tích;

Độ chính xác: ± 0,2% thể tích + 5% giá trị đọc.

6

Máy đo cường độ âm thanh

- Phạm vi đo: 30 tới 130 dB RMS trong tần số 31.5 Hz  ÷  8.5 kHz

Bảng 3.  Phụ kiện dùng trong kiểm định

TT

Tên phụ kiện

Thông số kỹ thuật

1

Dây thở, phổi giả

Phụ kiện đồng bộ với thiết bị kiểm định

2

Các cút nối, chạc chữ Y

Kích thước đáp ứng việc kết nối giữa dây thở với các thiết bị

4.2. Chuẩn bị kiểm định

- Nhiệt độ môi trường: (15  ÷  40) ° C .

- Độ ẩm tương đối: (40  ÷  85) %RH.

- Vệ sinh môi trường: Môi trường phải thoáng khí, sạch sẽ.

- Nguồn điện: 220 V ± 10%, tần số 50 Hz, có tiếp đất.

- Máy gây mê kèm thở phải đầy đủ phụ kiện và đang hoạt động.

- Thiết bị kiểm định và máy gây mê kèm thở phải đặt trong cùng một điều ki ệ n môi trường tối thiểu 15 phút.

- Bật máy gây mê kèm thở chạy Self Test.

5. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

5.1. Kiểm tra chung

5.1.1. Kiểm tra hồ  sơ

Bảng 4.  Danh mục hồ sơ kiểm tra

TT

Danh mục kiểm tra

Ban đầu

Định kỳ

Sau sửa chữa lớn

1

Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu

X

2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị (b ằ ng tiếng Anh và tiếng Việt)

X

3

Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ)

X

4

Sổ theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

X

X

5

Kết quả kiểm định lần gần nhất

X

X

Phương pháp:   Kiểm tra tính đầy đủ và xem xét tài liệu đi kèm của các hồ sơ ở Bảng 4 và ghi lại kết quả vào biên bản kiểm định.

Kết luận:   Kiểm tra được đánh giá  Đạt  khi hồ sơ đầy đủ và có nội dung phù hợp với thiết bị được kiểm định.

5.1.2. Ki ểm  tra bên ngoài

Bảng 5.  Các nội dung kiểm tra bên ngoài

TT

Danh mục kiểm tra

Tiêu chí kiểm tra

1

Tình trạng vệ sinh

Sạch sẽ không bám b ẩ n

2

Thiết bị chính, phụ kiện đi kèm

Đầy đủ để vận hành

3

Các bộ phận bên ngoài

Bề mặt thiết bị sạch sẽ, các công tắc, núm chức năng hoạt động t ố t, các ống ghép nối tốt, không bị hở

4

Khả năng đáp ứng an toàn về cơ học

Các mép cạnh của thiết bị không sắc nhọn, hoặc bọc nhựa bảo vệ

5

Nối đất bảo vệ

Máy được n ố i đất

Phương pháp kiểm tr   a   :   Xem xét bằng mắt thường, dùng tay tác đ ộ ng vào các b ộ  ph ậ n của thiết b ị  đ ể   kiểm tra.

Kết luận:   Kiểm tra được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm tra

5.2. Kiểm định an toàn

5.2.1. Kiểm định an toàn điện

- Các tiêu ch   í    kiểm định:

+ Tiêu chí 1:   Điện trở cho phép của chốt nối đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của phích cắm: < 0,5 Ω.

+ Tiêu chí 2:   Dòng điện cho phép rò của vỏ máy: < 0,5 mA.

+ Tiêu ch   í    3:   Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng (tức tổng dòng điện rò đi từ bộ phận ứng dụng xuống đất và bất kì phần kim loại nào trên vỏ máy khi có một điện áp ngoài đặt lên bộ phận ứng dụng của thiết bị) phải đạt các giá trị cho phép trong Bảng 6.

Bảng 6.  Giá trị dòng điện rò cho phép

Dòng điện rò (RMS)

Bộ phận ứng dụng

Lo ạ i B

Loại BF

Loại CF

Dòng điện rò thiết bị - phương pháp đo thay thế

Thiết bị Class I

Thiết bị Class II

1000 μA

500 μA

1000 μA

500 μA

1000 μA

500 μA

Dòng điện rò thiết bị - phương pháp đo trực tiếp hoặc chênh lệch

Thiết bị Class I

Thiết bị Class II (dòng chạm vỏ)

500 μA

100 μA

500 μA

100 μA

500 μA

100 μA

Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng - phương pháp đo thay thế

Thiết bị Class I và Class II

-

5000 μA

50 μA

Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng - phương pháp đo trực tiếp

Thiết bị Class I và Class II

-

5000 μA

50 μA

- Phương pháp kiểm định:   Kết nối thiết bị phân tích an toàn điện với máy gây mê kèm thở để tiến hành phép đo.

+   Tiêu chí 1:   Đo điện trở của chốt n ố i đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của phích cắm. Giá trị điện trở này bao gồm giá trị của điện trở bên trong thiết bị cần đo và điện trở trong dây dẫn nối với nguồn điện.

Kết nối thiết bị kiểm định máy thở và máy gây mê kèm thở như sơ đồ ở Hình 1, tiến hành đo và ghi lại các giá trị đo được vào biên bản.

Hình 1.  Sơ đồ đo điện trở của chốt n ố i đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của phích cắm

+   Tiêu chí 2:   Đo dòng điện rò của vỏ máy gây mê kèm thở

Kết nối thiết bị kiểm định máy thở và máy gây mê kèm th ở  như sơ đồ ở Hình 2, tiến hành đo và ghi lại các giá trị đo được vào biên bản.

Hình 2.  Sơ đồ đo dòng điện rò tần số thấp của vỏ máy

+   Tiêu chí 3:   Đo dòng rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng

Phương thức đo được th ể  hiện ở Phụ lục A và Phụ lục B

- Xem Phụ lục A: Lưu đồ đo dòng điện rò.

- Xem Phụ lục B: Đo dòng rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.2.2. Ki ể m định chức năng cảnh báo

Tiêu ch   í     kiểm định

- Khi có sự cố máy sẽ báo động bằng tín hiệu âm thanh, ánh sáng.

- Đối với cảnh báo b ằ ng ánh sáng: Phải nhìn được rất rõ ít nhất một tín hiệu cảnh báo tại khoảng cách 1 m từ bộ ch ỉ  thị báo động, với dải cường độ ánh sáng từ 100  l x đến 1500 lx, khi trạng thái vận hành của máy thỏa mãn điều kiện thiết lập các cả n h báo.

Bảng 7.  Mức tín hiệu cảnh báo b ằ ng ánh sáng

Loại báo động

Màu chỉ thị

Tần số lóe sáng

Ưu tiên cao

Đỏ

(1,4  ÷  2,8) Hz

Ưu tiên trung bình

Vàng

(0,4  ÷  0,8) Hz

Ưu tiên thấp

Vàng

Sáng liên tục

- Đối với cảnh báo b ằ ng âm thanh:

+ Tín hiệu cảnh báo cần đảm bảo có thể nghe được trên mức nhi ễ u nền và có thể phân biệt với các âm thanh khác.

+ Giá trị cường độ âm thanh của tín hiệu cảnh báo trong khoảng 45 dB đến 85 dB là có thể phát hiện được một cách đáng tin cậy mà không gây ra những ảnh hưởng quá mức.

Phương pháp kiểm định:

- Tạo các sự cố (Hở đường thở, mất điện, mất khí nén, mất oxy, áp lực cao, áp lực thấp...) để xuất hiện báo động.

- Quan sát ở khoảng cách người vận hành (1 mét) đ ể  ghi nhận ánh sáng cảnh báo và đo cường độ âm thanh cảnh báo.

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi Đạt các tiêu chí ki ể m định.

5.3. Kiểm định tính năng kỹ thuật

5.3.1. Kiểm định chức năng cài đặt các mode th ở

Tiêu chí kiểm định:   Thực hiện chuyển đổi được các mode thở.

Phương pháp ki   ể   m định

- Thực hiện thao tác chuyển đổi các mode th ở  theo thiết kế nhà sản xuất.

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi Đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2. Kiểm định các thông số máy gây mê kèm th ở

- K ế t nối máy gây mê kèm thở và thiết bị kiểm định, tiến hành kiểm định các thông số sau:

5.3.2.1. Kiểm định thể tích khí lưu thông (V t )

Tiêu ch   í    kiểm định:   Sai số cho phép thể tích khí lưu thông ± ≤ 15%.

Ghi chú: Nếu trên m á y gây mê kèm thở có ch ỉ  thị th ể  tích khí thở vào (Vti) hoặc th ể   tích khí thở ra (Vte) thì tiến hành kiểm tra tương tự, ghi s  ố  liệu và tính sai s ố  cho từng thông s ố .

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở theo sơ đồ kết nối như Hình 3.a và chọn hiển thị ở chế độ đo thể tích (hoặc chế độ đo áp lực).

- Chạy máy gây mê kèm thở, cài đặt ở chế độ điều khiến thể tích  (volume control)  (hoặc chế độ đo áp lực).

- Đặt các giá trị thể tích (hoặc áp lực) khí lưu thông khác nhau (mL) trên máy gây mê kèm thở và so sánh với máy chuẩn để kiểm tra.

- Tại mỗi mức thiết lập, đợi ổn định chỉ s ố , ghi lại các giá trị đo được trên hai máy và tính toán sai s ố .

- Thực hiện đo 3 mức giá trị Vt khác nhau. Mỗi mức giá trị Vt đo 3 lần rồi lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai số:

Sai số thể tích khí lưu thông được tính theo công thức (1):

Trong đó:

σ tt : Sai số th ể  tích khí lưu thông giữa thông số cài đặt trên máy gây mê kèm th ở   và giá trị hi  ể n thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, %.

V  c   đ : Th ể  tích khí lưu thông cài đặt trên máy gây mê kèm thở, mL.

V  tb    đ  : Thể tích khí lưu thông hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, mL.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

Hình 3a.  Kết nối thiết bị kiểm định máy thở với máy gây mê kèm thở dùng 2 ống thở (đo ở đầu vào bệnh nhân)

Hình 3b.  Kết nối thiết bị kiểm định máy thở với máy gây mê kèm thở dùng 2 ống thở (đo ở đường thở vào)

Hình 3c.  Kết nối thiết bị kiểm định máy thở với máy gây mê kèm thở dùng 2 ống thở (đo ở đường thở ra)

5.3.2.2. Kiểm định thể tích thông khí phút (MV)

Tiêu chí ki   ể   m định:   Sai s ố  cho ph é p th ể  tích thông khí phút ± ≤ 15%.

Phương pháp ki   ể   m định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm thở theo sơ đồ kết nối như Hình 3a và thiết lập hiển thị ở chế độ đo thể tích.

- Chạy máy gây mê kèm thở ở chế độ thở điều khiển thể tích  (volume control)  (Hoặc chế độ áp lực). Đặt một mức thể tích  (Vt)  (hoặc áp lực) khí lưu thông và nhịp th ở    (    f )  thông dụng.

- Hiển thị máy ở chế độ xem thể tích phút  (L/ph)  để đọc thể tích khí lưu thông phút trên máy gây mê kèm thở.

- Đợi các chỉ số ổn định, ghi lại các giá trị thiết lập và đo được trên hai máy để tính sai số.

- Thực hiện đo 3 mức giá trị MV khác nhau. Mỗi mức giá trị MV đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai s ố :

Sai số thể tích thông khí phút được tính theo công thức (2):

Trong đ ó :

σ   ll  : Sai số thể tích thông khí phút, %.

MV c    đ  : Thể tích thông khí phút cài đặt trên máy gây mê kèm thở, L/phút.

MV tb    đ   :  Thể tích thông khí phút hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, L/phút.

K   ế   t luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2.3. Kiểm định áp lực đ   ỉ   nh đường thở (PIP/Ppeak):

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép áp lực đỉnh  đ ường thở ±≤ 10% hoặc 2 cmH  2  O (mbar) (lấy giá trị lớn hơn).

Phương pháp ki   ể   m định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm thở theo sơ đồ kết nối Hình 3a và chọn hi ể n thị ở chế độ đo áp lực (hoặc chế độ thể tích).

- Thiết lập máy gây mê kèm thở chạy ở chế độ thở điều khi ể n áp lực  (Pressure control)  (hoặc chế độ thể tích). Cài đặt mức áp lực (hoặc thể tích) thở vào kiểm tra trên máy gây mê kèm th ở  để so sánh với máy chuẩn.

- Khi các s ố  chỉ ổn định thì ghi lại các giá trị đo  đ ược trên hai máy và tính toán sai số.

- Thực hiện đo 3 mức giá trị PIP khác nhau. Mỗi mức giá trị PIP đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai số:

Sai s ố  áp lực áp lực đỉnh đường thở được tính theo công thức (3):

Trong đó:

σ P    đ : Sai số áp lực đỉnh đường thở, %.

P c   đ :  Á p lực đỉnh đường thở cài đặt trên máy gây mê kèm thở, cmH 2  O  (mbar).

P tb   đ : Áp lực đỉnh đường thở hi ể n thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, cmH 2  O  (mbar).

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5   .   3.2.4. Kiểm định áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP)

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép áp lực dương cuối kỳ thở ra, σ   P   EE   P    ± ≤ 10% hoặc 2  cm H 2 O (mbar) (lấy giá trị lớn hơn).

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm thở theo như sơ đồ Hình 3.a và chọn hiển thị ở chế độ đo áp lực hoặc chế độ thể tích).

- Cài đặt máy gây mê kèm thở ở chế độ thở điều khiển áp lực  (Pressure control)  (hoặc chế độ thở th ể  tích). Đặt các mức áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP) so sánh với máy chuẩn

- Khi các chỉ số ổn định thì ghi lại các giá trị thiết lập và đo được trên hai máy và tính sai  số.

- Thực hiện đo 3 mức giá trị PEEP khác nhau. Mỗi mức giá trị PEEP đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai số:

Sai số PEEP được tính theo công thức (4):

Trong  đó :

σ   P   EE   P   : Sai số PEEP, %.

PEEP c   đ    :  Áp lực PEEP cài đặt trên máy gây mê kèm thở, cmH 2  O  (mbar).

PEEP tbđ  : Áp lực PEEP hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định,  cm H 2 O (mbar).

Yêu cầu: Sai số trung bình áp lực dương cuối kỳ thở ra, σ   P   EE   P    ± ≤ 10% hoặc 2 cmH 2  O  (mbar) (lấy giá trị lớn hơn)

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5   .   3.2.5. Kiểm định nồng độ oxy trong kh   í    thở (F   i   O 2 )

Tiêu chí kiểm định:   Sai s ố  cho phép nồng độ oxy khí thở ± ≤ 5%.

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm th ở  theo sơ đồ Hình 3a và chọn hiển thị ở chế độ đo nồng độ khí thở vào.

- Chọn mức oxy cần kiểm tra và không thay đổi trong quá trình ki ể m  tra.

- Khi máy chạy ổn định (thời gian không nhỏ hơn 90 giây) thì ghi lại các giá trị đo được trên hai máy và tính sai số.

- Thực hiện đo 3 mức giá trị oxy khác nhau. Mỗi mức giá trị oxy đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai số:

Sai số nồng độ khí oxy khí thở được tính theo công thức (5):

Trong  đ ó:

σ  O   2  :  Sai số nồng độ oxy khí thở, %.

C  O   cđ  : Nồng độ nồng độ khí oxy khí thở cài đặt trên máy gây mê kèm thở, %.

C  O   tb   đ   : Nồng độ oxy khí thở hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, %.

Yêu cầu: Sai số trung bình nồng độ oxy khí thở ± ≤ 5%.

K   ế   t luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2.6. Kiểm định nhịp thở (f)

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép nhịp thở ± ≤ 10% hoặc 2 bpm (nhịp/phút) (lấy giá trị nhỏ hơn)

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm thở theo của máy gây mê kèm thở như sơ đồ Hình 3a và chọn hiển thị ở chế độ đo nhịp thở.

- Chạy máy gây mê kèm thở ở chế độ thở điều khiển thể tích (hoặc chế độ đo áp lực) và đặt nhịp thở kiểm tra.

- Khi các số chỉ ổn định thì ghi lại các giá trị thiết lập và đo được trên hai máy để tính sai s ố .

- Thực hiện đo 3 mức giá trị nhịp thở khác nhau. Mỗi mức giá trị nhịp thở đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai s ố :

Sai số nhịp thở được tính theo công thức (6):

Trong  đ ó:

σ  f    :  Sai s ố  nhịp thở, %.

C  fc     đ   :  Nhịp thở cài đặt trên máy gây mê kèm thở, bpm.

C  ftb     đ  : Nhịp thở hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định, bpm.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2.7. Kiểm định tỷ lệ thời gian thở vào trên thở ra (I:E)

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép tỷ số I:E ± ≤ 10 %

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm thở theo như Hình 3a và thiết lập hiển thị ở chế độ đo I:E.

- Cài đặt máy gây mê kèm thở tỷ số I:E muốn kiểm tra. Khi các số chỉ đã ổn định, ghi lại các giá trị thiết lập và đo được và tính sai số.

- Thực hiện đo 3 mức giá trị I:E khác nhau. Mỗi mức giá trị I:E đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản.

Ghi chú: Với m á y không cài đặt được thì xem hi ể n thị trực tiếp.

Tính toán sai số:

Sai s ố  tỉ số thời gian thở vào trên thở ra được tính theo công thức (7):

Trong  đ ó:

σ  IE    :  Sai số tỷ s ố  I:E, (%).

R  I   Ec    đ  : Tỷ s ố  I:E cài đặt trên máy gây mê kèm thở.

R  IEtb     đ   :  Tỷ số I:E hiển thị trên thiết bị dùng trong kiểm định.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2.8. Kiểm định thời gian thở vào (Ti)

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép thời gian thở vào ± ≤ 5%.

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị kiểm định máy thở vào hệ thống dây thở của máy gây mê kèm th ở  theo sơ đồ Hình 3a hoặc Hình 3b và thiết lập hiển thị ở chế độ thời gian.

- Chạy máy gây mê kèm thở ở chế độ thở điều khiển thể tích (hoặc chế độ thở áp lực). Đặt thời gian thở vào (Ti). Khi các chỉ số ổn định thì ghi lại các giá trị đo được và tính sai số.

Ghi chú:  Với máy không đặt được trực tiếp ta có thể đặt gi á  trị th ể  tích khí lưu thông (Vt) và nhịp th ở  (f) bất kỳ như các mục trên và đọc giá trị Ti, Te trên thiết bị kiểm định má y thở.

-  Thực hiện đo 3 m ứ c giá trị thời gian thở vào (Ti) khác nhau. M ỗ i mức giá trị thời gian thở vào (Ti) đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên b ả n kiểm định.

Tính toán sai số:

Sai số thời gian thở vào được tính theo công thức (8):

Trong đ ó :

σ T   :  Sai số thời gian thở vào, %.

T c    đ  : Thời gian thở vào (Ti) cài đặt trên trên máy gây mê kèm thở, s.

T tb    đ  : Thời gian thở vào hiển thị trên thiết bị kiểm định máy thở, s.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định.

5.3.2.9. Kiểm định thời gian thở ra (Te)

Tiêu chí kiểm định:   Sai số cho phép thời gian thở ra ± ≤ 5%.

Phương pháp kiểm định:   Trình tự thao tác, tính sai số và yêu cầu tương tự mục 5.3.2.8 và kết nối theo Hình 3a hoặc Hình 3c.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi đạt các tiêu chí kiểm định

5.3.2.10. Kiểm định nồng độ của khí mê

Tiêu ch   í     kiểm định:    Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Phương pháp kiểm định:

Trình tự thao tác:

- Kiểm tra và cần đ ả m bảo rằng các bình đựng thuốc gây mê gắn trên máy dưới kiểm được điền đầy khí mê hoặc điền đầy ít nhất là 1/2 bình.

- K ế t nối bộ dây thở vào c ổ ng thở vào/ra của máy gây mê kèm thở (theo Hình 3a hoặc Hình 4). N ố i cảm biến đo đa khí với chạc chữ Y của thiết bị đo nồng độ khí gây mê, sau đó chuyển thiết bị kiểm định về chế độ đo nồng độ khí mê.

- Chuyển máy gây mê kèm thở về chế độ thở máy và chọn mode thở ở chế độ áp lực hoặc chế độ thể tích. Cài đặt các thông số thở theo mong muốn.

- Cài đặt % bộ tạo khí bay hơi thuốc gây mê (vaporizer) ở mức cần đo.

- Đảm bảo hệ thống thu hồi khí thải (AGSS) được bật và hoạt động tốt.

Hình 4.  Sơ đồ ghép n ố i để kiểm định nồng độ khí gây mê

- Thực hiện đo 3 mức giá trị nồng độ khí mê khác nhau. M ỗ i mức giá trị khí mê đo 3 lần lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản.

Tính toán sai số:

Sai số nồng độ khí mê được tính theo công thức (9):

Trong  đó :

σ km  : Sai số nồng độ khí mê, %.

R k   mc     đ   :  N ồ ng độ khí mê cài đặt trên máy gây mê kèm thở, %.

R kmtb   đ  :  Nồng độ khí mê hiển thị trên thiết bị kiểm định khí mê, %.

Kết luận:   Kiểm định được đánh giá  Đạt  khi Đạt các tiêu chí kiểm định.

6. XỬ LÝ CHUNG

K ế t quả kiểm định được ghi vào biên bản kiểm định theo Mẫu số 01.

6.1. Máy gây mê kèm thở đạt yêu cầu:

- Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định theo quy trình kiểm định này thì cấp giấy chứng nhận kiểm định là “Đạt” theo Mẫu số 02 và phải dán tem kiểm định.

6.2. Máy gây mê kèm th ở  không đạt:

Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình này thì cấp chứng nhận kiểm định là “Không đạt” theo Mẫu số 02 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định không đạt được cấp Biên bản kiểm định làm căn cứ cho sửa chữa, hiệu chuẩn.

6.3. Mẫu tem kiểm định

- Tem kiểm định có thể là tem giấy, tem chống hàng giả, tem gắn ch í p phải tra cứu được các thông tin tối thiểu sau ( Hình 5.   Mẫu tem giấy kiểm định):

+ Thông tin đơn vị kiểm định:

+ Tên thiết bị:

+ Số sêri (serial number):

+ Ngày kiểm định:

+ Thời hạn đến:

Hình 5.   Mẫu tem gi ấ y kiểm định

Chú thích:

[1]. Số (số tem): là các số tự nhiên kế tiếp nhau để quản lý và theo dõi.

[2]. Ngày kiểm định: ghi ngày, tháng, năm kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 5 năm 2021).

[3]. Thời hạn đến: ghi ngày cuối cùng của chu kỳ kiểm định (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2022).

[4]. Màu chữ và màu s ố : “Tên tổ chức kiểm định”: màu đỏ; số tem: màu đỏ; các chữ và số còn lại: màu đen.

[5]. N ề n tem màu vàng, viền màu xanh lá cây, chi tiết hoa văn của tem do tổ chức kiểm định tự chọn.

[6]. Kích thước c ủ a tem:

- B = 5/6 A;

-  C  = 1/5 B;

- Giới hạn kích thước của tem: 50mm ≤ A ≤ 60 mm.

Mẫu số 01

Tên tổ chức kiểm định

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ

Số:  ..................

Tên thiết bị:  .........................................................................................................................

Chủng loại (Model):  ............................................. S ố sêri máy:  .........................................

Hãng sản xuất:  ...................................................................................................................

Nước sản xuất:  ..................................................................................................................

Năm sản xuất:  ...................................................................................................................

Đặc trưng kỹ thuật:

- Loại bảo vệ:                       Class I □                   Class II □                      Class IP □

- Loại bộ phận ứng dụng: B □                        BF □                                CF □

Cơ sở y tế sử dụng thiết bị:  .................................................................................................

..............................................................................................................................................

Khoa, phòng sử dụng thiết bị:  ..............................................................................................

Thiết bị sử dụng trong kiểm định:

STT

Thiết bị

Chủng loại (Model)

Hãng/nước sản xuất

Hạn hiệu chuẩn

1

Nhiệt kế

2

Ẩm kế

3

Thiết bị phân tích an toàn điện

4

Thiết bị kiểm định các thông số của máy thở

5

Thiết bị kiểm định nồng độ khí gây mê

6

Máy đo cường độ âm thanh

Điều kiện kiểm định: ............................................................................................................

Nơi kiểm định:.. ...................................................................................................................

Kiểm định viên:  ......................................  Mã số kiểm định viên: .........................................

Ngày kiểm định: ..................................................................................................................

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm định chung

1.1. Kiểm tra hồ sơ

Bảng 1     -  Nội dung kiểm tra hồ sơ

TT

Nội dung kiểm tra

Đ ạ t

Không đạt

1

Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (khi kiểm định ban đầu)

□

□

2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị (b ằ ng tiếng Anh và tiếng Việt) (khi kiểm định ban đầu)

□

□

3

Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (khi kiểm định ban đầu)

□

□

4

S ổ  theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng (khi kiểm định định kỳ hoặc kiểm định sau sửa chữa lớn)

□

□

5

K ế t quả kiểm định lần gần nhất (khi kiểm định định kỳ hoặc kiểm định sau sửa chữa lớn)

□

□

1.2. Kiểm tra    b   ên ngoài

Bảng 2 -    Nội dung kiểm tra bên ngoài

TT

Nội dung kiểm tra

Đ ạ t

Không đạt

1

Tình trạng vệ sinh

□

□

2

Thiết bị chính, phụ kiện đi kèm

□

□

3

Các bộ phận bên ngoài

□

□

4

Khả năng đáp ứng an toàn về cơ học

□

□

5

Nối đất bảo vệ

□

□

2. Kiểm định an toàn

2.1. Kiểm định an toàn điện

Bảng 3    - Danh mục kiểm định an toàn điện

TT

Tiêu chí kiểm định

Giá trị yêu cầu

Giá trị đo được

Đạt

Không đạt

1

Điện trở giữa chốt nối đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của phích cắm

< 0,5 Ω

□

□

2

Dòng điện rò vỏ máy

< 0,5 mA

□

□

3

Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng (loại B)

500 μA (theo phương pháp đo thay thế)

100 μA (theo phương pháp đo trực tiếp hoặc chênh lệch)

□

□

2.2. Kiểm định cảnh báo

Bảng 4     -   Kiểm định cảnh báo

TT

Nội dung kiểm định

Yêu cầu

Đ ạ t

Không đ ạ t

1

Kiểm định chức năng cảnh báo

Khi có sự cố máy sẽ báo động b ằ ng âm thanh, hình ảnh.

□

□

3. Kiểm định tính năng kỹ thuật

3.1. Kiểm định chức năng cài đặt các mode thở

Bảng 5.    Kiểm định chức năng cài đặt các mode thở

TT

Nội dung kiểm đ ị nh

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

1

Kiểm định chuyển đổi mode và chức năng cài đặt các thông số thở, thông số nồng độ khí mê

- Thực hiện chuyển đ ổ i được các mode thở.

- Các tính năng cài đặt các thông số thở, thông số nồng độ khí mê được đầy đủ.

□

□

3.2. Kiểm định các thông số máy gây mê kèm thở

Bảng 6.   Kiểm định độ chính xác của các thông s ố  máy gây mê kèm th ở

TT

Nội dung kiểm định

Giá trị đ ặ t trên máy gây mê kèm thở

Giá trị hiển thị trên máy gây mê kèm thở

Kết quả đo

Sai s ố  TB

Giá trị cho phép

Đ ạ t

Không đạt

Lần 1

Lần 2

Lần 3

1

Thể tích khí lưu thông Vt (mL)

Thấp:  ...

± ≤ 15 %

□

□

Trung bình: ...

± ≤ 15 %

□

□

Cao:  ...

± ≤ 15 %

□

□

2

Thể tích thông khí phút MV (L/phút)

Thấp:  ...

± ≤ 15 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤ 15 %

□

□

Cao:  ...

± ≤ 15 %

□

□

3

Áp lực đỉnh đường thở PIP/Ppeak (cm H 2  O/mbar)

Thấp:  ...

± ≤10 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤10 %

□

□

Cao:  ...

± ≤10 %

□

□

4

Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP (cm H 2  O/mbar)

Thấp:  ...

± ≤10 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤10 %

□

□

Cao:  ...

± ≤10 %

□

□

5

Nồng độ khí oxy trong khí thở Fi O  2

Thấp:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Cao:  ...

± ≤ 5 %

□

□

6

Nhịp thở f (nhịp/ phút)

Thấp:  ...

≤ ± 10%

□

□

Trung bình:  ...

≤ ± 10%

□

□

Cao:  ...

≤ ± 10%

□

□

7

Tỷ lệ  I :E

Thấp:  ...

± ≤ 10%

□

□

Trung bình:  ...

± ≤ 10%

□

□

Cao:  ...

± ≤ 10%

□

□

8

Thời gian thở vào Ti (giây)

Thấp:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Cao:  ...

± ≤ 5 %

□

□

9

Thời gian thở ra Te (giây)

Thấp:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Trung bình:  ...

± ≤ 5 %

□

□

Cao:  ...

± ≤ 5 %

□

□

10

Nồng độ khí mê (%)

Halothane

Thấp

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

□

□

Trung bình

□

□

Cao

□

□

Iso flurane

Thấp

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

□

□

Trung bình

□

□

Cao

□

□

Sevo flurane

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

□

□

...

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

□

□

Biên bản này được thành lập 02 bản, m ỗ i bên 01 bản

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

KIỂM ĐỊNH VIÊN

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC  O F VIET NAM

Independence  -  Freedom - Happiness

-------------

Thông tin đơn vị kiểm định

(Tên, địa chỉ, số điện thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

GIẤY CHỨNG NHẬN

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ

CERTIFICATE OF

SAFETY AND TECHNICAL FEATURES VERIFICATION FOR ANESTHESIA

S ố/  No.:  ......................

Tên thiết bị/  Name of Device:   .............................................................................................

Chủng loại/  Model:   ................................................ S ố máy / Serial No.:   ............................

Hãng sản xuấ t/    Manufacturer:    ............................................................................................

Nước sản xuấ t/    Country of Manufacturer:    ..........................................................................

Đặc trưng kỹ thuật/  Specifications:   .....................................................................................

.............................................................................................................................................

Cơ sở y tế sử dụng thiết bị/  Medical facilities use equipment:   ...........................................

Khoa, phòng sử dụng thiết bị/  Faculty, room using equipment:   .........................................

Tình trạng thiết bị/  Device status:   .......................................................................................

............................................................................................................................................

Số tem kiểm định/  Number of inspection stamp:   ................................................................

Hiệu lực đến ngày/  Valid to date:   .......................................................................................

Kết luận/  Conclusion:                Đạt/  Pass  □                        Không đạt/Fail  □

...........     ngày    (date)  ...   tháng    (month)  ...   năm    (year)

Đại diện h ợ p pháp của Đơn vị kiểm định

Legitimate representative of Inspection unit

Thông tin đơn vị kiểm định

(Tên, địa chỉ, số điện thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

VERIFICATIO N  RES U LT

TT

No.

Nội dung kiểm định

Verification Contents

Đạt

Pass

Không đạt

Fail

1

Kiểm tra chung /    General Inspection

Hồ sơ/Documents

□

□

Bên ngoài/Outside

□

□

2

Kiểm định an toàn/ Safety Verification

An toàn điện/Electricity Safety

□

□

Chức năng cảnh b á o/Warning function

□

□

3

Kiểm định tính năng kỹ thuật/ Features Verification

Chức năng cài đặt các mode thở/Setting of the modes

□

□

Kiểm định thông số máy g â y mê kèm thở/Anesthesia verification

□

□

SOÁT XÉT

Inspector

KI Ể M ĐỊNH VIÊN

Verifier

PHỤ LỤC A

LƯU ĐỒ ĐO DÒNG ĐIỆN RÒ

Hình 6.   Lưu đồ đo dòng điện rò

[Nguồn: Hình B.2, phụ lục B, tiêu chuẩn IEC 62353:2014]

PHỤ LỤC B

ĐO DÒNG RÒ THIẾT BỊ QUA BỘ PHẬN ỨNG DỤNG

Bước 1: Xác định loại bảo vệ và loại bộ phận ứng dụng

- Quan sát ký hiệu trên mác máy hoặc tra cứu tài liệu kỹ thuật của máy gây mê kèm thở để xác định:

- Loại bảo vệ của máy gây mê kèm thở là: Class I, Class II,.

- Loại bộ phận ứng dụng của máy gây mê kèm thở là: loại B, loại BF hay loại CF

- Tích chọn loại bảo vệ và loại bộ phận ứng dụng đã kiểm tra được vào nội dung đặc trưng kỹ thuật trong biên bản kiểm định.

Bước 2: Đo dòng điện rò thiết bị

Việc lựa chọn phương pháp đo phù hợp có thể tham khảo lưu đồ trong phụ lục A - Dựa trên đặc  điểm  phân loại của thiết bị và bộ phận ứng dụng có ba phương pháp đo dòng điện rò thiết bị (Equipment Leakage Current):

- Đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp trực tiếp:

+ Phép kiểm này đo dòng điện rò từ tất cả bộ phận ứng dụng và bề mặt dẫn điện bị h ở  trên vỏ, tới điểm n ố i đất của nguồn chính.

+ K ế t nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo như sau (Hình 7):

Hình 7.   Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp trực tiếp

Trong đó:

DUT: Device Under Test - thiết bị dưới ki ể m

L 1 : Dây Line của của nguồn

L2: Dây Neutral của nguồn

Applied Part: Bộ phận ứng dụng

PE: Điện cực nối đất

MD: Measure Device - Thiết bị kiểm định

Test Lead :  Que  đ o

Conductive Part: Phần dẫn điện trên vỏ máy

FE: Function Eath - Nối đất của bộ phận chức năng

+ Ghi nhận lại các giá trị đo và lấy giá trị cao nhất trong các lần thay đổi trạng thái để làm giá trị đánh giá kết quả đo dòng điện rò thiết bị b ằ ng phương pháp trực tiếp.

- Đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch:

+ Phép đo này đo biên độ của dòng điện chênh lệch chạy trong dây pha (Line) và dây trung tính (Neutral) của thiết bị, khi đang cấp nguồn cho máy DUT.

+ Tất cả các bộ phận ứng dụng nên được nối trong phép đo này (nếu có sử dụng).

+ Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch như sau (Hình 8):

+ Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau mỗi lần thay đ ổ i trạng thái vào biên bản.

+ Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

Hình 8.   Phương pháp đo dòng điện rò qua thiết bị bằng phương pháp chênh lệch

- Đo d ò ng điện rò của thiết bị b ằ ng phương pháp thay thế

+ Khi sử dụng phương pháp này một nguồn áp được áp đặt lên dây Line, dây Neutral của DUT và phần kim loại dẫn điện trên vỏ, bộ phận ứng dụng. Dòng điện chạy qua môi trường cách điện của DUT sẽ được đo.

+ Công t ắ c nguồn cần phải được đóng trong khi đo. Do đó, nếu thiết bị có khóa điện tử thì sẽ không áp dụng được phép đo này.

+ Phép đo này không ứng dụng cho thiết bị với nguồn pin.

* Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp thay thế như sau (Hình 9):

* Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị kiểm định và ghi nhận các giá trị đo  sau mỗi lần  thay đổi trạng thái vào biên bản.

* Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng đ ể  đánh giá kết quả.

Hình 9.   Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp thay thế

Bước 3: Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng:

Việc lựa chọn phương pháp đo phù hợp có thể tham khảo lưu đồ trong phụ lục A

Dựa trên đặc điểm phân loại của thiết bị và bộ phận ứng dụng có hai phương pháp đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng:

- Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp trực tiếp

+ Phép đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng này đo dòng rò giữa tất cả bộ phận ứng dụng của từng chức năng và bề mặt kim loại dẫn điện trên vỏ máy tới điểm nối đất của nguồn chính khi có một điện áp ngoài đặt vào bộ phận ứng dụng.

+ Với thiết bị có nhiều bộ phận ứng dụng, lần lượt kiểm từng nhóm trong chức năng đơn trong khi tất cả nhóm khác để th ả  nổi.

+ Phép kiểm này chỉ thực hiện với các bộ phận ứng dụng kiểu F.

+ Với bộ phận ứng dụng kiểu B, xem sơ đồ kiểm dòng rò thiết bị theo phương pháp trực tiếp (Hình 10).

* Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch như sau (Hình 8).

* Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau m ỗ i lần thay đổi trạng thái vào biên bản.

* Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

Hình 10.     Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng theo  phương pháp trực tiếp

- Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp thay thế

+ Phép đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp thay thế

+ Thiết lập chế độ đo trên thiết bị phân tích an toàn điện phù hợp khi đó trên thiết bị kiểm định máy thở thiết lập bằng cách đặt một điện áp thử nghiệm vào giữa dây Line, dây Neutral, dây nối đất, các phần kim loại hở d ẫ n điện trên bề mặt vỏ máy và bộ phận ứng dụng của từng chức năng.

+ Với thiết bị có nhiều bộ phận ứng dụng, lần lượt kiểm từng nhóm trong chức năng đơn trong khi tất cả nhóm khác để thả nổi.

* K ế t nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị b ằ ng phương pháp thay thế như sau (Hình 11):

* Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau m ỗ i lần thay đổi trạng thái vào biên bản.

* Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

Hình 11.   Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp thay thế

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- TCVN 7303-1:2009 Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ b ả n và tính năng thiết yếu;

- TCVN 7303-2-12:2003: Thiết bị điện y tế - Phần 2-12: Yêu cầu riêng về an toàn đối với máy gây mê kèm thở. Máy chăm sóc đặc biệt;

- TCVN 7009-1:2002: Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh;

- TCVN 7009-2:2002: Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh;

- TCVN 7009-3:2002: Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động;

- TCVN 7010-2:2007 (ISO 10651-2:2004): Máy gây mê kèm thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Phần 2: Máy gây mê kèm thở chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân phải thở bằng máy;

- TCVN 7010-3:2002 (ISO 10651-3:1997): Máy gây mê kèm thở dùng trong y tế - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với máy gây mê kèm thở dùng cấp cứu và vận chuy ể n bệnh nhân;

- IEC 62353:2014: Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment (Thiết bị điện y tế - Kiểm tra định k ỳ  và kiểm tra sau khi sửa chữa thiết bị điện y tế);

- ISO 80601-2-69:2014: Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment (Thiết bị điện y tế - Phần 2-69: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy tạo oxy);

- ISO 80601-2-70:2015: Medical electrical equipment  -  Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment (Thiết bị điện y tế - Phần 2-70: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết thiết yếu của thiết bị điều trị bệnh ngưng thở khi ngủ);

- ISO 80601-2-72:2015: Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (Thiết bị điện y tế - Phần 2-72: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy gây mê kèm thở trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân phụ thuộc vào máy gây mê kèm thở);

- ISO 80601-2-79:2018: Medical electrical equipment - Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment (Thiết bị điện y tế - Phần 2-79: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông khí cho người bị suy giảm khả năng thở);

- ISO 80601-2-80:2018: Medical electrical equipment - Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency (Thiết bị điện y tế - Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông khí cho chứng suy giảm thông khí);

- ISO/DIS 80601-2-87:2020: Medical electrical equipment - Part 2-87: Particular requirements for basic safety and essential performance of high-frequency critical care ventilators (Thiết bị điện y tế - Phần 2-87: Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy gây mê kèm thở chăm sóc đặc biệt tần số cao);

- ISO 80601-2-12:2020: Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (Thiết bị điện y tế - Phan 2-12: Yêu cầu cụ th ể  về an toàn cơ bản và tính năng thiết y ế u của máy gây mê kèm thở chăm sóc đặc biệt);

- IEC 60601-2-13: 2003: Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems (Thiết bị điện y tế - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với sự an toàn và hiệu suất thiết yếu của hệ thống gây mê);

- ISO 18835:2015: Inhalational anaesthesia systems - Draw-over anaesthetic systems (Hệ thống gây mê qua đường hô hấp - Hệ thống gây mê kéo dài);

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất, Tài liệu kỹ thuật (Service manual, User manual ,  Catalogue) của thiết bị;

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com